| ฉบับที่ | 001 | วันที่บังคับใช้ | มิถุนายน 2569 |
| --- | --- | --- | --- |
| แผนก | วิศวกรรมการแพทย์ / ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ | เวลาปฏิบัติงาน | 08:30 – 16:30 น. |
| วันทำการ | จันทร์ – ศุกร์ (วันราชการ) | ผู้รับผิดชอบ | ช่างเครื่องมือแพทย์ / วิศวกรชีวการแพทย์ |

1. วัตถุประสงค์

เพื่อคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน ให้งานที่เร่งด่วนและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้รับการแก้ไขก่อนเป็นลำดับแรก ตามมาตรฐาน HA และ ISO 13485

2. ตารางปฏิบัติงานประจำวัน

3. เกณฑ์จำแนกระดับความเร่งด่วน

| ระดับ | รหัส | ความหมาย | ระยะเวลา | ช่วงเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วิกฤต | D1 | เครื่องมือเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ป่วยโดยตรง หรือหน่วย ICU/ER/OR | ภายใน 1 ชั่วโมง | 09:00–10:00 |
| เร่งด่วน | D2 | กระทบการรักษา/วินิจฉัย แต่มีเครื่องสำรอง | ภายใน 4 ชั่วโมง | ก่อน 12:00 |
| ปกติ | D3 | ไม่กระทบการรักษาในทันที | ภายใน 24–48 ชม. | ตามลำดับ |
| แผน PM | PM | งาน Preventive Maintenance ตามกำหนดการ | ตามแผนที่กำหนด | ตามแผน |

4. ขั้นตอนการตรวจเช็คตอนเช้า — Morning Round (08:30 – 09:00 น.)

| ขั้นที่ 1 | ตรวจสอบใบแจ้งซ่อมค้างจากวันก่อน |
| --- | --- |

✓  เปิดระบบแจ้งซ่อม (CMMS / ระบบโรงพยาบาล)

✓  ตรวจสอบงานค้างที่ยังไม่เสร็จ และงานที่รอชิ้นส่วนอะไหล่

✓  บันทึกสถานะล่าสุดของงานค้างทุกรายการ

| ขั้นที่ 2 | รับและคัดกรองใบแจ้งซ่อมใหม่ |
| --- | --- |

✓  ตรวจสอบระบบออนไลน์ / สมุดรับแจ้งซ่อม / LINE / E-mail

✓  คัดกรองความเร่งด่วนด้วย 4 คำถาม (ดูหัวข้อ 5)

✓  บันทึกและกำหนดระดับ D1–D3 หรือ PM

| ขั้นที่ 3 | จัดทำ Daily Work List จัดเรียง D1 → D2 → D3 → PM |
| --- | --- |

✓  ระบุชื่อเครื่องมือ หน่วยงาน ผู้แจ้งซ่อม และระดับความเร่งด่วน

✓  ประเมินเวลาที่ใช้และจัดสรรช่างให้เหมาะสม

| ขั้นที่ 4 | มอบหมายงานและเตรียมทรัพยากร |
| --- | --- |

✓  มอบหมายช่างตามความเชี่ยวชาญและประเภทเครื่องมือ

✓  ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือช่าง และอะไหล่

✓  แจ้งหน่วยงานผู้ใช้ทราบกำหนดการเข้าซ่อม

| ขั้นที่ 5 | สรุปและรายงาน |
| --- | --- |

✓  บันทึกงานลงระบบ CMMS หรือแบบฟอร์ม ME-F-01

✓  รายงานงาน D1 ต่อหัวหน้าหน่วยทันที

✓  อัปเดตสถานะงานในระบบทุก 2 ชั่วโมง

5. คำถามคัดกรองความเร่งด่วน (ถามผู้แจ้งซ่อม)

| ข้อ | คำถาม | ตอบ ใช่ → ระดับ |
| --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องมือนี้ใช้กับผู้ป่วยโดยตรงขณะนี้หรือไม่? | D1 |
| 2 | อยู่ในหน่วย ICU / ER / OR / NICU หรือไม่? | D1 |
| 3 | มีผู้ป่วยรอใช้งานและไม่มีเครื่องสำรองหรือไม่? | D1 |
| 4 | กระทบการวินิจฉัย/รักษา แต่มีเครื่องสำรองหรือไม่? | D2 |

6. เครื่องมือแพทย์กลุ่มเสี่ยงสูง (แก้ไขก่อนเสมอ)

| ⚕ เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) | ⚕ เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator / AED) |
| --- | --- |
| ⚕ เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia Machine) | ⚕ เครื่องให้ยาอัตโนมัติ (Infusion / Syringe Pump) |
| ⚕ เครื่องฟอกไต (Dialysis Machine) | ⚕ เครื่องตรวจติดตามผู้ป่วย (Patient Monitor) |
| ⚕ เครื่อง X-ray / CT Scan (กรณีด่วน) | ⚕ เครื่องให้ออกซิเจน (O2 Concentrator / Flow Meter) |

7. เกณฑ์การยกระดับความเร่งด่วน (Escalation)

| สถานการณ์ | การดำเนินการ |
| --- | --- |
| งาน D2 ที่ยังไม่เสร็จใน 4 ชั่วโมง | ยกระดับเป็น D1 และรายงานหัวหน้าทันที |
| ไม่มีเครื่องสำรอง + งาน D2 | ยกระดับเป็น D1 ทันที |
| ต้องส่งซ่อมภายนอก | แจ้งหัวหน้าและติดต่อบริษัทภายในวันนั้น |
| งาน D3 ค้างเกิน 3 วันทำการ | ยกระดับเป็น D2 และรายงานหัวหน้า |

8. แบบฟอร์มสรุปงานตอนเช้า — ME-F-01

| วันที่ | ...... / ...... / .......... | เวลา | ......... น. |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้ปฏิบัติงาน | _______________________________ | ลงชื่อ | _______________________________ |

| ระดับ | จำนวน (รายการ) | เสร็จแล้ว | ค้าง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 วิกฤต |  |  |  |  |
| D2 เร่งด่วน |  |  |  |  |
| D3 ปกติ |  |  |  |  |
| PM |  |  |  |  |
| รวมทั้งหมด |  |  |  |  |

⚠ ห้ามใช้เครื่องมือแพทย์ที่ยังซ่อมไม่เสร็จกับผู้ป่วย จนกว่าจะผ่านการทดสอบและติดป้าย 'พร้อมใช้งาน' แล้วเท่านั้น ⚠ งาน D1 ทุกรายการต้องรายงานหัวหน้าหน่วยก่อนและหลังดำเนินการ ⚠ บันทึกทุกขั้นตอนการซ่อมลงในระบบหรือแบบฟอร์มทุกครั้ง

จัดทำโดย: หน่วยวิศวกรรมการแพทย์  |  อ้างอิง: มาตรฐาน HA, ISO 13485, กระทรวงสาธารณสุข  |  ทบทวนทุก 1 ปี